Перечень к закупу

| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Цена | Количество | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты | Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты зарегистрированная в РК с услугой установки. Кабина используется для забора патологического материала (мокроты). Конструктивная особенность кабины позволяет достичь полной воздушной изоляции в целях предупреждения возможного заражения персонала инфекцией, передающейся воздушно-капельным путём во время процедур с высоким риском выделения инфекционного аэрозоля. Кабина работает в двух режимах: Режим 1 – в присутствии человека во время сдачи мокроты работает вентилятор и светильник. Режим 2 – в отсутствии человека после процедуры работает ультрафиолетовый облучатель. Кабина представляет собой сборно-разборную конструкцию, изготовленную из метала (не профлист) толщиной 1,2 мм, окрашенную порошково-полимерной краской, устойчивой к применению дезинфицирующих средств. Кабина имеет размеры (900/1050/2100(2300)мм), вес нетто не менее 175 кг. Кабина оснащается: вентиляционным блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 125 (сто двадцать пять) мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,95%. Помимо 1 (одного) основного, в комплект поставки входят 2 (два) дополнительных запасных HEPA фильтра. Кабина оснащена переговорным устройством, которое обеспечивает громкую связь в пределах 300 (триста) метров между пациентом и медицинским персоналом. Переговорное устройство состоит из пульта и панели абонента. Пульт кассира оборудован сенсорными кнопками с подсветкой, которые не имеют ограничений по количеству нажатий и позволяют управлять функциями громкости (16 уровней) и чувствительности (16 уровней). Акустические детекторы не реагируют на лишние шумы, передача речи четкая, эффект объемного звука. Корпус вандалоустойчивый, есть функция «конфиденциального разговора». Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30 Вт, внутренняя скамейка и полочка перед смотровым стеклом. Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя. Дверь закрывается на магнит, есть 2 (два) окна размерами (450/700 мм) для руководства и наблюдения за пациентом. В комплект входит монтажный набор метизов для сборки; гофра, диаметром 125 (сто двадцать пять) мм. Кашлевая кабина является медицинским оборудованием, поэтому обязательно наличие регистрационное удостоверения МЗ РК и разрешительный документ (лицензия, талон) на право реализации медицинской техники у Поставщика. Технический паспорт на казахском языке – 1 шт. Технический паспорт на русском языке – 1 шт., Расходные материалы и изнашиваемые узлы: Ультрафиолетовая лампа F 30 T 8 G13 1 шт. HEPA фильтр Класс HEPA фильтр - H13 1 шт. Необходимо гарантийное обслуживание МТ не менее 37 месяцев Срок поставки: В течение 45 календарных дней | 1 810 000 | 1 | 1 810 000 |
| 2 | Кресло для осуществления гинекологического осмотра и вмешательства с принадлежностями | Кресло состоит из трех основных секций: спинки, сиденья и ножной секции. Сегменты кресла подвижны относительно друг друга благодаря наличию четырех моторов. Пациент и медперсонал с легкостью может регулировать положение сегментов кресла для приведения их в удобное, физиологичное положение (регулировка осуществляется с помощью пульта управления). Также усовершенствованная конструкция позволяет перевести кресло и в горизонтальное положение для выполнения неотложных врачебных манипуляций. Класс безопасности: Класс 1 – с низкой степенью риска Двигатель DC 4 шт. линейный с приводом регулировки секции кресла и высоты Высота кресла, угол наклона спинки, положение ножной секции и позиция тренделенбург обеспечивается и регулируется четырьмя DC электроприводами и электронным ручным пультом управления. Питание 220 В ~ 50/60 Гц Максимальная потребляемая мощность 350 ВА / 220 В Класс защиты от поражения электричеством: II Тип рабочей части B Степень защиты от воздействий окружающей среды IP-X4 Тип работы: прерывистый (2 мин работа / 18 мин перерыв) Подлокотники 2 шт Подлокотники должны быть регулируемыми, иметь винтовую фиксацию, обеспечивать комфортную позицию при осмотре, быть выполнены из вискоэластичного поролона, устойчивого к механическим воздействиям, очистке и обработке дезинфицирующими средствами. Гинекологическая емкость 1 шт. Емкость для плаценты вместимостью 14 литров, которая вне родов скрыта под кроватью Ногодержатели 2 шт. Ногодержатели предназначены для размещения голеней пациента и позволяют изменять положение ложа ногодержателя по углу и высоте. Упоры для ног 2 шт. Упоры для ног легкосъемные. Фиксируются на рельсы по бокам кресла. Упоры для рук 2 шт. Упоры для рук легкосъемные. Фиксируются на рельсы по бокам кровати. Ручной проводной пульт дистанционного управления. 1 шт Ручной пульт управления должен включать в себя следующие регулировки: регулировка положения спинной, тазабедреной и ножной секции; подъем/спуск кресла; положение анти/Тренделенбург; кнопка CPR Держатель для рулонной бумаги Должен быть расположен за спинной секцией. Для крепления и удобства использования рулонных салфеток. Стойка инфузионная встраиваемая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками. Устанавливается в крепление на оснавании кресла. Имеет 4 крючка для подвешивания Максимальная нагрузка на один крюк – 2 кг. Необходимо убедиться, что нагрузка на инфузионную стойку и на крюки не превышается. Максимальная нагрузка на инфузионную стойку — 20 кг. Электропитание 220 В Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Срок поставки: 60 календарных дней | 1 500 000 | 2 | 3 000 000 |
| 3 | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов | Камера для длительного хранения стерильных медицинских инструментов для избежания их загрязнения микроорганизмами. Принцип работы такой камеры основан УФ-излучении. Источник излучения — бактерицидные лампы, не продуцирующие озон. Камера с большой вместимостью. Можно установить решётку для хранения щипцов, пинцетов, зажимов. УФК работает непрерывно в течение 24 часов. Крышка камеры не препятствует прохождению УФ-лучам. При закрытии прозрачной крышки не происходит перемешивания стерильного и нестерильного воздуха. Особенности: Большая площадь камеры. Прозрачная крышка для визуального наблюдения расположения инструментов для упрощения работы оператора. Источники УФ-излучения – бактерицидные лампы 15W. Камера устанавливается на ножках с колёсиками для лёгкого перемещения в помещении. Характеристики: Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 670х615х1185 Мощность, потребляемая камерами, Вт, не более 25 Масса, кг, не более 28 Решетка, ед. 4 Источник излучения - бактерицидная лампа типа: TUV 15WLL Наработка на отказ, часов, не менее 2500 Время непрерывной работы, часов, не более 168 Спад излучения после 5000 ч. работы, %, не более 15 Питание 220/50 Электропитание 220В Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Срок поставки: 90 календарных дней | 420 000 | 10 | 4 200 000 |
| 4 | Электрический отсасывающий насос | Основной блок mx, включая Кабель питания, Аккумуляторную батарею. Портативный универсальный аспиратор для использования в больницах (хирургия, гинекология и оториноларингология), автомобилях скорой помощи и спасательных службах. Корпус аппарата должен быть полностью герметичный, включая кнопку включения прибора, и выполнен из высокопрочного АБС пластика, обладающий высокой устойчивостью к царапинам и ударам. Наличие удобной ручки для переноски. Аспиратор должен быть прост в управлении: на панели управления находится кнопка включения/выключения, манометр (0-100 кПа) и регулятор уровня вакуума. Прибор должен быть укомплектован надежным безмасляным насосом поршневого типа с длительным сроком службы, не требующим технического обслуживания. Срок работы мотора аппарата должен быть рассчитан не менее чем на 10 000 часов активной работы. Аспиратор должен быть оснащен антибактериальным фильтром, клапаном, предохраняющими от переполнения, удлиненным силиконовым шлангом для подключения аспирационной емкости. Наличие аспирационной емкости объемом не менее 1 л (с нанесенной шкалой), выполненной из поликарбоната. Возможность стерилизации емкости автоклавированием при температуре 121 градусов C. Производительность: 30 л/мин. Макс. Вакуум: 84кПа. Вес: не более 4,5 кг. Габариты: не более 385 x 155 x 255 мм. Уровень шума: не более 49 Дб. Возможность работы от сети: 220 Вольт, 12 Вольт, от встроенного аккумулятора. Возможность автономной работы от аккумулятора не менее 65 минут. Крышка контейнера для сбора жидкости Крышка контейнера для сбора жидкости с двумя фиксаторами. Наличие в нижней части крышки фиксаторов для крепления предохранительного клапана для защиты от переполнения ёмкости и попадания частиц в аппарат. Контейнер (ёмкость) для сбора жидкости с клапаном Колбы должны быть изготовлены из поликарбоната (емкость: 1 л, с нанесенной шкалой). Автоклавируемая. Бактериальный фильтр 2 шт Бактериальный фильтр должен обеспечивать эффективность удержания частиц: минимум на 99,95%, и бактерий: минимум на 99,99%. Половина корпуса фильтра прозрачная для визуализации загрязненности и необходимости замены. Шланги силиконовые 1 шт. Шланги силиконовые для аспирации. Внутренний диаметр не более 8 мм; Внешний диаметр не более 13 мм. Длина не менее 2-х метров. Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 8 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Срок поставки: В течение 45 календарных дней | 1 152 000 | 2 | 2 304 000 |