Техническая спецификация

ЛОТ №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Электроэнцефалографическая компьютерная система |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | .№ п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Персональный компьютер | Intel Core i3 3 GHz и выше ОЗУ не менее 4 ГБ Жесткий диск не менее 500 ГБ Не менее 23-дюймовый TFT-монитор (минимальное разрешение. 1,920 x 1,080); Архивирование/резервное копирование: Встроенный привод DVD-RW или через сетевое подключение с сервером или любым логическим диском; Удаленная диагностика: Удаленное обслуживание через Интернет Интерфейсы (ПК): Вход питания Звуковой выход (для дополнительных динамиков) LAN Ethernet 1 (интерфейс процессора) LAN Ethernet 2 (сетевой интерфейс) Клавиатура, мышь, монитор; Операционная система (ПК): WINDOWS 7 Professional; | 1 шт. |
|  |  | 2 | Усилитель ЭЭГ | Тип усилителя не менее EEG26 +ЭЭГ Каналы 26 Динамический диапазон ЭЭГ ± 511 мВ, разрешение: не менее 60,9 нВ / бит Регулируется от ± 2250 мВ до ± 184 мВ за 7 шагов * Полиграфические каналы 4 + 2 + 2 1x ЭКГ, 1x EOG, 1x EMG, 1x RESP, 2x ExG, температура окружающей среды, свет Полиграфия в динамическом диапазоне Общая информация: ± 511 мВ, ЭКГ: ± 750 мВ, POS: ± 4500 мВ Регулируется от ± 4500 мВ до ± 187 мВ не менее за 7 шагов * Входное сопротивление > 20 Гц (ЭЭГ) Входной ток <± 300 пА Шум (0 .. 66,5 Гц; 256 Sps, в среднем) <1,5 мкВ pp Нижний предел частоты DC Верхний предел частоты не менее 532 Гц (при 2048 с / с) не менее 266 Гц (при 1024 с / с) Частота дискретизации не менее 256, 512, 1024, 2048 Sps по выбору Разрешение выборки не менее 24 бит Чувствительность передачи не менее Макс. 22,33 нВ / бит Регулируется от 536 нВ / бит до 22,33 нВ / бит за 7 шагов * Вспомогательный канал света 30..118 дБлк Температура вспомогательного канала от 25 до 45 ° C Измерение импеданса Диапазон измерения импеданса 0..200 кОм Пороговые значения импеданса Непосредственно регулируемый на усилителе от 2, 5, 10, 20, 50 кг Связь между ПК и усилителем Интерфейс связи 100BASE-TX Максимальное расстояние между ПК и Усилитель 100 м | 1 шт. |
|  |  | 3 | Программное обеспечение NEUROWERK EEG | Программное обеспечение для работы с ЭЭГ аппаратом | 1 шт. |
|  |  | 4 | Модуль записи ЭЭГ DB26 | АЦП 24 Бит Частота дискретизации не менее 256 / 512 / 1024 и 2048 д/с Диапазоны входных напряжений (дифференциальные) Не уже ±4500 / ±2250 / ±1125 / ±750 / ±562 / ±375 и ±187 мВ Диапазоны входных напряжений (однополярные) Не уже ±2250 / ±1533/ ±920 / ±657 / ±511 / ±353 и ±184 мВ Способ передачи ETHERNET Скорость передачи 100 Мбит Питание Сетевой кабель Напряжение питания не менее 12 В = Потребляемая мощность <3 Вт Внешний источник питания * 115/230 В (50/60 Гц) Классификация IP IP20 Класса безопасности BF Класс IIa | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 5 | Тележка тип Е | Тележка со встроенным разделительным трансформатором, полкой для клавиатуры, управляемыми роликами (не менее 2-х из которых имеют механизм блокировки), задней панелью, поворотным кронштейном для блока усилителя. | 1 шт |
|  |  | 7 | Стойка для модулей ЭЭГ, хромированная, с винтом для регулировки по высоте | Мобильная стойка для модулей ЭЭГ | 1 шт |
|  |  | 8 | Клейкая токопроводящая паста | Клейкая токопроводящая паста для электродов | 1 шт |
|  |  | 9 | Паста для очищения кожи | Гель для подготовки кожи, мелкозернистый гель с низким сопротивлением, длительной проводимостью | 1 шт |
|  |  | 10 | Лазерный принтер | Ч / б лазерный принтер | 1 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 5 | Стандартный комплект электродов согласно каталогу | Не менее 20x ЭЭГ мостовой электрод Не менее 20х ЭЭГ электродный кабель Не менее 2x ЭКГ наручные электроды Не менее 2х ЭКГ электродный кабель Не менее 2x ушные электроды Не менее 1x ЭЭГ шапка | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Рекомендуемая влажность: 30~85% / Рекомендуемая температура: 10 ~ 40℃ / Атмосферное давление: 70 ~ 106 кПа |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 рабочих дней Адрес: согласно договору |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

ЛОТ №2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Система функциональной диагностики нагрузочных тестов |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | электрокардиограф |  | Прибор для проведения электрокардиографического анализа для одновременной записи и печати по 12 отведениям, не менее 3 каналов Графический экран не менее (70 x 36мм), отображающий 1 выбранное отведение Резолюция экрана (точки): не менее 128x64 Комбинированная буквенно-цифровая и функциональная клавиатура Индикация контакта каждого электрода Ширина бумаги: не более 58 мм Вид бумаги: рулон Вид печати: термо Чувствительность: 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ Скорость подачи бумаги: 5, 10, 25, 50 мм/с Адаптивный сетевой фильтр: 50-60Гц Фильтр мышечных артефактов (тремора): не менее 25, 35 Гц Фильтры базовой линии: 0.05 (3.2с), 0.11 (1.5с), 0.25 (0.6с), 0.50 (0.3с), 1.50 (0.1с) Возможность ЭКГ исследования с использованием отведений по Небу «ЭКГ исследование с помощью грудных отведений с правой половины грудной клети:V3R, V4R, V5R, V6R» Количество отображаемых отведений: 1 Печать отведений: 1, 2, 3 Возможность сохранения не менее 6 записей ЭКГ (10-секундный интервал) Возможность настройки всех параметров под 6 пользователей Ручной, автоматический и пользовательский профили Длинные записи ЭКГ Синхронная передача в реальном времени в автоматическом режиме работы Защита от дефибрилляции Питание от сети или аккумулятора Экран графический размеры (мм) не менее 70 x 36 разрешение (пикс) не менее 128 x 64 (ВГА) Клавиатура функции символы индикация разраженного аккумулятора акустический сигнал, световая индикация проверка потерянных отведений да, индивидуально каждое отведение размер бумаги - Ширина бумаги, не более 58 мм тип бумаги рулон тип принтера термо, внешний через USB скорость печати (мм/с) 5; 10; 25; 50 чувствительность (мм/мВ) 2.5; 5; 10; 20 кол-во отведений 12 кол-во каналов 3 кол-во отображаемых отведений: 1 измеряемые отведения I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 набор электродов R, L, F, N, C1, C2, C3, C4, C5, C6 или/и RA, LA, LL, RL, V1, V2, V3, V4, V5, V6 кол-во печатаемых отведений в авто режиме 1,2,3 в мануал режиме 1, 3 в лонг режиме 1 длительность записи в aвто режиме (сек)1;2;3;4;5;8;10;20 1.5;3;6;9 в лонг режиме (мин) 1.5;3;6;9 Запись в aвто режиме реальное время, синхронно Сохранение 10-секундных записей: 6 Фильтры автоматический фильтр авто адаптивный сетевой фильтр (Гц) 50 / 60 фильтр мышечных артефактов (Гц) 25; 35 фильтр базовой линии (s) 3.2; 1.5; 0.6; 0.3; 0.1; сплайн определение кардиостимулятора да, 100 мкс Специальная схема с эквивалентом 40000 Гц частоты дискретизации Диагностический модульВ наличии | 1 шт. |
|  |  | 2 | беговая дорожка |  | Нагрузочное оборудование для создания условий для снятия стресс-тест ЭКГ. Размеры (Д x Ш x В) не более 205 x 80 x 112 см, беговая платформа не более 50 x 150 см, высота беговой платформы от пола не более 17 см, высота поручней от пола не более 93 см, вес не более 163 кг, нагрузочная способность не более 200 кг, диапазон скорости 0-20 км/ч, погрешность скорости (от 1 км/ч) 0,1 км/ч, диапазон угла наклона 0-25 %, погрешность угла наклона 0,5 %, мотор беговой платформы 2 ХП, мотор угла наклона 90 Вт ДC, электропитание: максимальная мощность 2,1 kVA, беговая платформа: противоударная, самосмазывающаяся система, толщина 2.7 мм, у Управление удаленное, порт РС 232 асинхронный, коннектор ДБ9 F, скорость передачи данных 4800 бит/с. | 1 шт. |
|  |  | 3 | HW ключ основной |  | Ключ полного доступа для программного обеспечения. Служит USB ключом для запуска кардиологической программы BTL. Габаритные размеры 75 х 20 х 7 мм, USB-интерфейс - USB 2.0. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | программное обеспечение | Программное обеспечение для 12-канальной записи и мониторинга нагрузочного ЭКГ Максимально подробный сигнал и высококачественная обработка сигнала ЭКГ Система отведений - Мейсон-Ликар, Кабрера Отображает следующую информацию в ходе теста: Актуальная ЧСС, целевая ЧСС, % от целевой ЧСС, ST уровень, ST склон, используемый стресс-тест протокол, актуальную стадию, время протокола, время ступени, продолжительность ступени, актуальная нагрузка, нагрузка и скорость велоэргометра. Фрагмент непрерывной ЭКГ для определения ритма Прогноз Целевой ЧСС - Программное обеспечение предсказывает Целевую ЧСС для взрослых (18 +) по формуле X - Y возраст пациента. X и Y переменные могут быть определены пользователем. По умолчанию X = 220, Y = 1. Для детей (17 лет и моложе), программа использует формулу "Maček". Авто Адаптивный фильтр - Авто интеллектуальный алгоритм фильтров сигнала в диапазоне частот 0,07 Гц - 90 Гц. Низкочастотные фильтры изолинии - 0.07Гц, 0.05Гц(3.2s), 0.6Гц(0,3 сек) – позволяют уменьшать эффект плавающей изолинии, внося при этом искажения в форму сегмента ST. Антитреморный фильтр – 90 Гц, 35 Гц, 25 Гц, 20 Гц – подавляет артефакты, связанные с активностью мышц. Настройка сегмента ST – возможность ручной регулировки положения точек QRS, J точки и J + во время теста. Редактор стресс-тест протокола Автоматический стресс-тест протокол - программное обеспечение предлагает специальный протокол, который рассчитывается полностью автоматически на основании прогноза максимальной нагрузки и предположения, что продолжительность нагрузки должна быть не менее 12 минут. Проверка контакта «электрод-кожа пациента» Создание индивидуального профиля Возможность "заморозить" сигнал в ходе мониторинга и пересмотр уже записанного сигнала. Тем временем фрагмент ритма непрерывной ЭКГ продолжает бежать в режиме реального времени. СД карты - графический инструмент отображения пространственной ориентации SТ отклонения, полезный для проведения быстрого анализа ишемии. Выявление и анализ аритмии в реальном времени – определение желудочковой и наджелудочковой аритмии в форме изолированных ударов и последовательностей (дуплет, триплет и серия) и аллоритмии (бигеминия и тригеминия) Автоматическое и ручное управление нагрузки Прогнозирование максимальной нагрузки - программное обеспечение автоматически рассчитывает Прогноз максимальной нагрузки для каждого конкретного пациента еще до начала Стресс-теста. Имеются 8 способов расчета прогноза максимальной нагрузки: Формула для расчета Прогноза максимальной нагрузки может быть изменена/определена в настройках профиля (для каждой возрастной группы и пола пациентов) Инструмент „Оценка риска“ использует результаты исследований для Прогнозирования вероятности возникновения ИБС и Прогнозирование риска летального исхода. Доступны алгоритмы оценки риска. Возможность измерения интервала QT с использованием метода касательных. Результаты измерений отображаются в таблице и на графике и наглядно показывают, как интервал QT адаптируется к частоте сердечного ритма Методы расчета Рельеф Карта - графический инструмент для анализа развития ST сегмента. Это вид сверху на КРС комплексы, которые сортируются друг за другом, при этом каждый уровень амплитуды представлен другим цветом. Штангенциркуль для ручных (пользователь) измерений Быстрая печать выбранных ЭКГ кривых Расширенная база данных пациента Управление данных пациента и параметров исследования Программное обеспечение позволяет пользователю определить значения, которые могут быть проверены в ходе испытаний и которые появятся в окончательном отчете. Типичным примером может служить шкала Борга (Шкала индивидуального восприятия нагрузки) для оценки восприятия нагрузки по собственным ощущениям пациента. Работа по сети Архивирование данных пациента и ЭКГ записей Легкий поиск и сортировка записей Расчет максимального сердечного ритма Возможность отображать метаболический эквивалент нагрузки. Финальный отчет: - Ориентация отчетов - Возможность добавить предопределенные фразы в медицинское заключение. - Возможность добавить Логотип пользователя в финальный отчет. - Полный отчет состоит из следующих страниц: Титульный лист, Страница ЭКГ фрагментов, Страница репрезентантов, Обзорная страница, Страница таблиц. - Каждая страница содержит заголовок со следующей информацией - Информация о пациенте (ФИО, возраст, пол, вес, рост, наличие КСМ), серийный номер ЭКГ, информацию о регистрации пользователя - Титульный лист содержит следующие разделы - тренд график (включает: ЧСС, ST и тренд нагрузок), основания к проведению теста, критерии прекращения теста, медикация, анамнез, результаты испытаний - Распечатанные результаты тестирования в отчете содержат следующие сведения: дата и время проведения стресс-теста, используемое стресс-устройство, используемый стресс-протокол, общее время исследования, максимальная достигнутая нагрузка + информация о времени, затраченном пациентом на ее достижение, ЧСС в покое, пик ЧСС, Максимальная ST депрессия - значение, отведения, время и стадия, максимальная ST элевация - значение, отведения, время и стадия) - Страница репрезентантов содержит усредненные комплексы, которые представляют каждую стадию и ступень испытаний. - Обзорная страница содержит информацию о времени, нагрузки, ЧСС, ST и пользовательских значений каждого этапа - QT c страница - в случае, если интервал QT корректировался вручную, QTc страница содержит информацию обо всех скорректированных значениях (QT, QTc) на каждой ступени стресс-теста. - Обзорная страница(ы) содержит полный записанный сигнал от 4 отведений - Распечатка Страницы ЭКГ фрагментов в следующих комбинациях отведений - 1x12, 2x6, 2x6+1, 1x6 - Страница ЭКГ фрагмента с выбором амплитуды - 5, 10, 20 мм / мВ - Страница ЭКГ фрагмента с выбором скорости - 6.25, 12.5, 50, 100 мм/сек Настраиваемый пользовательский интерфэйс (графики, таблицы, фрагменты ЭКГ и другие окна программы могут быть добавлены, произвольно передвинуты или удалены по желанию пользователя). | 1 шт. |
|  |  | 2 |  | эргометрический кабель пациента | Кабель пациента под одноразовые электроды разработан для уменьшения электрических помех из-за токов утечки, существующих в окружающей среде и приводящих к нарушениям при записи ЭКГ. Надежная фиксация электродов, цветовая маркировка отведений, имеет защиту для проведения дефибрилляции, штекера тип «зажим», Жильность – 10 шт, общая длина не менее 3450 мм, длина основной части кабеля не менее2000 мм, длина раздельной части кабеля не менее 1450 см. | 1 шт. |
|  |  | 3 |  | кабель пациента для ЭКГ | Кабель пациента разработан для уменьшения электрических помех из-за токов утечки, существующих в окружающей среде и приводящих к нарушениям при записи ЭКГ. Надежная фиксация электродов, цветовая маркировка отведений, имеет защиту для проведения дефибрилляции, штекера тип «банан», Жильность – 10 шт, общая длина не менее 3450 мм, длина основной части кабеля не менее 2000 мм, длина раздельной части кабеля не менее 1450 см. | 1 шт. |
|  |  | 4 |  | универсальный USB конвертер | Коммуникационное устройство для передачи данных в программное обеспечение | 2 шт. |
|  |  | 5 |  | интерфейс кабель-2м | Коммуникационный кабель для соединения прибора с ПК или нагрузочных устройств с прибором | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ЭКГ бумага -ширина 58 мм | Для проведения электрокардиографического обследования качественная бумага для ЭКГ. Исполнение –рулон. Основа – термохимическая, плотность - 55 г/м2+/-5г7/м2, белизна - 86-94%, размеры: ширина не более 58мм, длина – не более 25м. Координатная сетка светло-красного цвета. | 1 шт. |
|  |  | 2 |  | электроды для конечностей | Многоразовый электрод для ЭКГ, клемма на конечности для взрослых, с винтом и зажимом. Цветовая маркировка электродов. Размер электрода (Д х В х Ш в мм) – не более 140х52х30. Тип электрода - Ag/AgCl. | 4 шт. |
|  |  | 3 |  | грудной электрод | Многоразовый грудной электрод для ЭКГ, для взрослых, с винтом и зажимом.Диаметр не более 24 мм. Тип электрода -Ag/AgCl | 6 шт. |
|  |  | 4 |  | гель ЭКГ 300мл | Гель в емкостях предназначен для проведения электрокардиографических исследований. Гель апирогенный и нетоксичный. Объем – 0,3 л. Вязкость – средняя. Цвет-бесцветный | 1 шт. |
|  |  | 5 |  | универсальный самоклеящийся электрод для взрослых | Самоклеящиеся электроды - для взрослого - одноразовые электроды для ЭКГ покоя, 50 шт. в упаковке. | 250 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требование к питанию: 220 - 240 В (номинальное), 50/60Гц. Условия эксплуатации: Температура: от + 1 °C до + 55 °C Относительная влажность: от 30 до 75 % Атмосферное давление: от 70 до 110 кПа |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Условия осуществления поставки медицинской техникиcсогласно условиям договора |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Срок поставки медицинской техники и место дислокации согласно условиям договора |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |

ЛОТ №3

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Офтальмологический компьютерный тонометр |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Бесконтактный тонометр | Тип устройства – Бесконтактный тонометр Диапазон измерения ВГД - 0 - 60 мм рт.ст. (0 - 8 гПа) Точность измерения - 0,5 мм рт.ст. Основной блок - 460 х 300 х 480 мм, вес – 18 кг Источник питания - 100-240VAC 50/60 Hz Потребляемая мощность - max 45VA Блок питания - Внешний, адаптер питания медицинского питания ВХОД: 100-240V ~ 1,5A OUTPUT: 12V ⎓5A Принтер - Встроенная, тепловая Дисплей - 7 "цветной ЖК-дисплей с сенсорным экраном Подбородник, расстояние перемещения – 69 мм (вверх/вниз) Единица измерения расстояния - 85мм (ось Х); 40 мм (Y ось); 50 мм (ось Z) Подбородник – электрически регулируемый | 1 |
|  |  | 2 | Внешний источник питания | Внешний источник питания | 1 |
|  |  | 3 | Встроенный принтер | Позволяет печатать из результатов измерений внутриглазного давления. | 1 |
|  |  | 4 | Шнур питания | Стандартный шнур 220В | 1 |
|  |  | 5 | Пылезащитный чехол | Чехол для защиты аппарата от пыли в выключенном состоянии | 1 |
|  |  | 6 | Инструкция пользователя | Инструкция пользователя на русском и казахском языке | 1 |
|  |  | 7 | SD Card | SD Card | 1 |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Установите устройство в месте, не под прямыми солнечными лучами, высокой температурой и влажностью, или воздухом со значительной пыли, соли и / или содержание серы. Это может привести к поломке или неисправности устройства! |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | 60 календарных дней Адрес: |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |