Мультиплексный набор для определения гена ORF 1ab/N/E/ нового коронавируса (2019-nCov) методом ПЦР в реальном времени, 96 тестов+2 контроля в упаковке предназначен для быстрого обнаружения 2019-nCov в мазках из горла человека или образцах мокроты. Принцип работы – технология ПЦР в реальном времени на основе флуоресцентных зондов. Обязательна функциональная совместимость с прибором ПЦР в реальном времени Gentier-96. Гены-мишени: ORF1ab, N, E гены Образец: мазки со стенок передней носовой полости, мазки со средней носовой полости, мазки из носоглотки, мазки из ротоглотки, мокрота, дыхательные пути, нижние дыхательные пути, аспираты, бронхоальвеолярный лаваж и носоглоточные смывы/аспират или назальный аспират и т.д. Аналитическая чувствительность – не более 300 копий/мл. Аналитическая специфичность – должна отсутствовать кросс-реакция соотносящихся патогенов с тем же или схожим очагом инфекции. Клиническая чувствительность – не менее 99,51% Клиническая специфичность – не менее 96,44% Точность: Коэффициент вариации ≤ 5%

Длительность амплификации: в районе 1 часа и 20 минут, не более 1 часа 30 минут

Контроль за качеством, который должен быть предоставлен в наборе:

- Экзогенный внутренний контроль

- Положительный контроль

- Отрицательный контроль

Система защиты от загрязнения:

- энзим UNG

- система dUTP

Температура хранения: от -15℃ до -25℃

Характеристика:

Инструмент: наличие не менее 4-канального инструмента ПЦР в реальном времени

Обязательные каналы в инструменте: JOE, ROX, CY5, FAM

Требования к протоколу теста: Объем каждой реакции составляет не менее 30 мкл. Объем энзима в реакции не меньше 6 мкл. Внутренний контроль из набора должен добавляться к каждому образцу отобранному у пациента. Объем внутреннего контроля, добавляемый перед экстракцией к каждому образцу, отобранному у пациента: не более 5 мкл. Объем экстрагированного образца добавляемого в каждую реакцию ПЦР: не более 10 мкл. Объем экстрагированного положительного контроля добавляемого в одну реакцию ПЦР: не более 10 мкл. Объем экстрагированного отрицательного контроля добавляемого в одну реакцию ПЦР: не более 10 мкл

Программа амплификации должна состоять из не менее 4 этапов:

Первый этап амплификации должен проходить при 50℃

Первый этап амплификации должен проходить не более 15 минут

Должен быть произведен не более 1 цикла первого этапа амплификации

Второй этап амплификации должен проходить при 95℃

Второй этап амплификации должен проходить не более 3 минут

Должен быть произведен не более 1 цикла второго этапа амплификации

Третий этап амплификации должен проходить при 95℃ - не более 5 сек, 60℃ - не более 40 сек

Должны быть произведены не более 5 циклов третьего этапа амплификации

Четвертый этап амплификации должен проходить при 95℃ - не более 5 сек, 60℃ - не более 40 сек

Должны быть произведены не более 40 циклов третьего этапа амплификации

Сигналы каналов флуоресценции FAM, JOE, ROX, CY5 должны быть собраны при 60℃

Набор не должен содержать реагентов для экстракции. Набор должен сопровождаться инструкцией по применению. Инструкция по применению должна содержать инструкцию интерпретации результата теста по каждому каналу в отдельности. Инструкция по применению должна содержать инструкцию к заключению статуса образца (положительный или отрицательный) на основе данных по интерпретации теста по каждому каналу. Должно быть не более 1 опции результата теста при котором рекомендуется перепостановка теста

Положительный контроль должен быть детектируемым по каналам: JOE, ROX, FAM

Отрицательный контроль должен быть детектируемым по каналу CY5

Требования к содержанию набора (при характеристике 96 тестов/набор):

- Объем реакционного реагента для определения 2019-nCoV: 1344 мкл/уп.

- Состав реагента для определения: dNTPs, MgCl2, праймеры (ORF1ab ген, E ген и N ген 2019-nCOV), зонды

- Объем фермента для ПЦР – не менее 576 мкл

- Состав фермента для ПЦР: полимераза Taq DNA, обратная транскриптаза, энзим UNG

- Объем положительного контроля – не менее 200 мкл (Псевдовирус)

- Объем отрицательного контроля – не менее 200 мкл (NaCl)

- Объем внутреннего контроля – не менее 480 мкл (Псевдовирус)

Набор должен быть применим только для in vitro диагностики

Транспортировка комплекта осуществляется  с помощью холодильной цепи или в герметичной пенной коробке со льдом. Температура должна контролироваться ниже -8°C, а время транспортировки не должно превышать 4 дня. Повторное замораживание-оттаивание должно быть менее 5 раз.